全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分第11次

（103年12月）會議紀錄

時　　間：103年12月18日上午9時30分

地　　點：衛生福利部中央健康保險署18樓大禮堂

主　　席：蕭主席美玲	      　　　	         紀　　錄：潘尹婷

出席人員：（依姓名筆畫數排列，敬稱略）

| 許長輝(請假) | 廖本讓 | 趙凱(吳榮達代) |
| --- | --- | --- |
| 蘇武典(請假) | 葉宗義(請假) | 陳瑞瑛 |
| 張淑慧 | 李柏鋒 | 林淑霞 |
| 童瑞龍(林素霞代) | 謝武吉 | 謝文輝(羅永達代) |
| 黃偉堯(請假) | 楊培銘(請假) | 張效煌(請假) |
| 林慧玲(請假) | 杜培文(許倩文代) | 朱日僑 |
| 周慶明(請假) | 連哲震 | 朱益宏(請假) |
| 陳朝宗(王逸年代) | 吳秉翰(請假) | 賴振榕 |

列席人員：

藥物提供者團體代表：林肇基、唐宏生、黃柏勲

臨床醫藥專家代表：江鴻生醫師、王怡智醫師、黃文成醫師、徐善慧教授、林佳勳醫師

衛生福利部全民健康保險會：陳燕鈴、曾幼筑

衛生福利部社會保險司：梁淑政、蘇芸蒂

財團法人醫藥品查驗中心：蒲若芳、陳怡如、黃昭仁

衛生福利部中央健康保險署：李丞華、施如亮、蔡文全、周清蓮

一、主席致詞（略）

二、上次會議紀錄（103年9月）待辦事項(特材部分)辦理情形說明。

說明：詳附錄會議資料內容。

決定：洽悉。

三、報告事項

第1案：全民健康保險既有功能類別特材之初核情形報告(共156項，新增既有功能類別128項；新增既有功能類別自付差額品項3項；擴增、刪除產品型號25項)。

說明：詳附錄會議資料報告案第1案之報告內容。

決定：

- 本次報告156項既有功能類別特材之初核結果洽悉。

- 依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第六條規定：...當月十五日後同意者，於次次月一日生效。惟本次會議日期原訂於103年11月20日，該等品項之生效日期原為104年1月1日，本次會議因故延後一個月召開，經詢醫事服務提供者代表表示，目前醫院行政作業皆已電子化，倘按原訂104年1月1日生效，應無行政作業問題，故同意本報告案之156項既有功能類別特材之初核結果之生效日期為104年1月1日。

第2案：全民健康保險已給付特材支付標準異動之初核情形報告（共14項；刪除品項13項；核價類別變更品項1項）。

說明：詳附錄會議資料報告案第2案之報告內容。

決定：

- 本次報告14項已給付特材支付標準異動之初核結果洽悉。

- 依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第六條規定：...當月十五日後同意者，於次次月一日生效。惟本次會議日期原訂於103年11月20日，該等品項之生效日期原為104年1月1日，本次會議因故延後一個月召開，經詢醫事服務提供者代表表示，目前醫院行政作業皆已電子化，倘按原訂104年1月1日生效，應無行政作業問題，故同意本報告案之14項已給付特材支付標準異動之初核結果之生效日期為104年1月1日。

第3案：經審查以既有功能類別特材核定品項之初核情形報告。

說明：詳附錄會議資料報告案第3案之報告內容。

決定：本次報告21項經審查以既有功能類別特材核定品項之初核結果洽悉，相關結果請健保署函知廠商，如確認廠商同意供貨，再進行核定公告。

四、討論事項

第1案：有關台灣捷邁醫療器材股份有限公司建議將「”西美”骨板系統」及「”捷邁”骨板系統」等10項互鎖式骨板、骨釘納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第1案之報告內容。

結論：本產品係用於四肢骨折之不鏽鋼材質的骨釘、骨板，該產品為互鎖式骨板與具有螺紋的螺釘相結合，固定力較強，宣稱用於嚴重骨質疏鬆之病患，可減少鬆脫情形。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理該類病患，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴數倍，暫不納入健保給付。

第2案：有關台灣信迪思醫療器材股份有限公司建議將「"信迪思"人工腰椎椎間盤"Synthes" Prodisc-L人工腰椎椎間盤」納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第2案之報告內容。

結論：

- 本案產品包含有一個聚乙烯材質的核心及金屬材質的上下支撐盤，適用於治療腰椎因退化所產生的疾病，可取代腰椎椎間盤，除恢復椎間盤高度外，較目前已給付非活動性固定之骨板骨釘，可提供病患患部活動能力，可謂一大進步。惟目前之設計，可能因上下支撐盤於椎體固定不够牢固而發生鬆脫，將造成移位而壓迫鄰近大血管及坐骨神經，有引起嚴重併發症之可能；且如有感染、移位現象，再置換手術時，其難度及危險性亦會隨之提高。

- 因健保已給付固定式之骨板骨釘，可供病患使用，考量本案產品價格太高，而目前設計上尚有未能進一步克服之問題，故暫不納入健保給付。

第3案：有關友合生化科技股份有限公司建議將「"友合"速癒樂傷口敷料」與「"友合生化"速癒樂癒傷敷料」納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第3案之報告內容。

結論：

- 本案產品為不織布紗布，塗佈含4.5% Bismuth Subgallate及0.7% Borneol的凡士林軟膏，具有止血、抑制細菌生長及局部鎮痛、抗發炎作用，惟僅適用於一至二級燒燙傷之傷口處理，同意納入健保給付，屬功能改善特材，爰比照功能類別為WDD08T4之「人工生物化學覆蓋物∕Hydrocolloid dressing(薄)，面積約100-124cm2」，核定支付點數為每片53.2點，功能類別名稱為「人工生物化學覆蓋物/Bioactive dressing (含鉍) ，面積約100-124cm2」。

- 另請健保署針對已給付之人工生物化學覆蓋物之功能類別分類，洽相關專家學者通盤研議修正。

第4案：	有關臺鹽實業股份有限公司生技一廠建議將「"台鹽"蜜迪膚"TAI YEN" MEDIFIL」及「"台鹽"司金敷布"TAI YEN"SKIN TEMP」納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第4案之報告內容。

結論：本案產品係由牛組織萃取物製成之膠原蛋白乾燥製成(膠原蛋白含量100%)，與健保曾給付之Biobrane類似；因Biobrane為外層為Silicone Rubber，內層為Nylon Mesh，僅在內層塗覆由豬皮膠原蛋白取得之collagen peptides，故本案之膠原蛋白含量明顯較Biobrane高，若以相同面積計算其成本亦高出許多。另Biobrane因材質設計在臨床上可防止水分及養分流失，故可以7天以上不更換，台鹽MEDIFIL或Skin Temp則需視狀況每天換藥，綜上，考量本案2項產品經濟效益不佳，且健保給付之各項敷料已可供多數病患使用，故暫不納入健保給付。

第5案：有關美敦力醫療產品股份有限公司再次建議將特殊材料「"美敦力"蓋普夏核磁共振固定導線」納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第5案之報告內容。

結論：

- 本案特材屬核磁共振相容之心臟節律器導線，曾提本共同擬訂會議特材部分第4次(102年9月)會議決議，同意納入健保給付，屬功能改善特材，核價方式採既有類似功能類別「無MRI相容之心臟節律器導線」加算15%核價，以9,143點暫予支付，惟廠商表示核定點數明顯低於國際價格(15,410元～46,360元)與國內市場價格(18,000元～22,000元)，故無法依核定結果供應本案特材，而再次提出建議。

- 考量「可應用於核磁共振之心臟節律器及導線」已為國際趨勢，且此類特材可減少其他檢查的費用及風險，故同意改核支付標準如下：

- 核價方式：改依國際價格最低價(韓國)計算，暫予支付點數為15,410點。

- 給付規定：維持原議結果，即須附心電圖報告專案報備使用(不須事前審查)。

第6案：有關台灣聖猷達醫療用品有限公司建議將特殊材料「"安普拉茲"第四型血管塞（AVP4）」納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第6案之報告內容。

結論：本案特材相較於健保已給付品項（AVP1及AVP2），係可植入小血管或迂迴曲折血管末端處，對於栓塞較彎曲的血管，具較佳的便利性與安全性，同意納入健保給付，支付標準訂定如下：

- 核價方式：本案特材與「"安普拉茲"第二型血管塞（AVP2）」相較於「"安普拉茲"第一型血管塞（AVP1）」皆屬於功能改善特材，同意比照"安普拉茲"第二型血管塞（AVP2）支付點數每支24,990點核定。

- 給付規定：比照「"安普拉茲"第二型血管塞（AVP2）」之給付規定(A213-8)辦理。

第7案：有關台灣曲克股份有限公司再次建議將特殊材料「"曲克"藍尼思有孔腹主動脈瘤血管支架暨導引系統」納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第7案之報告內容。

結論：

- 本案曾提本共同擬訂會議特材部分第2次(102年5月)會議決議，同意納入健保給付，採GDP比值法核價，以78,293點暫予支付，惟廠商表示本品為客製化產品，製作成本較高，核定點數完全不敷成本，故無法依核定結果供應本案特材，而再次提出建議。

- 本案特材為健保已給付腹主動脈瘤血管支架之延伸，屬功能改善特材，可保護有特殊狀況腹主動脈瘤(瘤頸長度介於4~15 mm)病患的腎動脈及上腸繫動脈，使腎臟功能得以維持，並可使供應腹部的血流不致被阻斷，因需精準的與窗孔及扇型切口結合，故需客製化，製作成本較高；且需符合瘤頸長度界於4-15mm患者，經事前審查同意後使用，故同意提高支付點數，改核支付標準如下：

- 核價方式：改依國際價格最低價(澳洲)計算，暫予支付點數為每組236,112點。

- 給付規定則維持原議如下：

- 適用於無法單獨以現有給付之腹主動脈瘤支架治療，且為短頸部(界於4-15mm)之腎動脈以下之腹主動脈瘤(Infrarenal AAA)者。

- 須經事前審查同意後使用。

第8案：有關台灣曲克股份有限公司再次建議將特殊材料「"曲克"麗而服膽道支架」、「"曲克"利爾芙膽道支架」及「"曲克"複合式利爾芙膽道支架」等3項納入健保給付案。

說明：詳附錄會議資料討論案第8案之報告內容。

結論：

- 本案特材屬金屬膽道支架，曾提本共同擬訂會議特材部分第3次(102年7月)會議決議，同意納入健保給付，屬功能改善特材，核價方式採「國際價格最低價」(韓國)，以每組17,488點暫予支付，惟廠商表示核定點數明顯低於市場價格(35,200元～50,000元)且不敷成本，無法依核定結果供應本案特材，而再次提出建議。

- 考量多數惡性總膽道狹窄病人平均存活期間為3個月，而健保已給付塑膠膽道支架約可維持膽道暢通約2個月，已可供多數惡性總膽道狹窄病人使用，故不同意廠商建議提高支付點數，仍依上次會議決議，以每組17,488點暫予支付，給付規定亦維持原議如下：

- 限惡性總膽管或總肝管阻塞無法以手術治療時使用。

- 需事前審查。

六、散會（上午11時35分）。